**附件6：农学院**酶标仪、紫外光度计等设备购置（联系人：许老师13553470601）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **参照品牌/型号** | **技术参数及配置、商务条款和附件** | **币种** | **单价**  **（元）** | **数量**  **（单位）** | **小计（元）** |
| 1 | 恒温水浴锅 | JIDI-S4广州吉迪仪器有限公司 | 双列四孔 1000W 温度均匀度(℃)：≤±1 温度波动度(℃)：≤±0.5 控温范围(℃)：Rt+10~100 控温灵敏度(℃)：≤±1 工作室尺寸(mm)：325\*330\*90 净重(kg)：12 | 人民币 | 1200 | 2 | 2400 |
| 2 | 高压灭菌器 | LDZF-50KB上海申安 | 1、转盘式快开盖结构  2、智能化自动控制灭菌循环程序  3、安全联锁互动装置  4、断水保护功能  5、LED数码显示运行状态  6、灭菌时间设定范围（0-99小时） 7、额定工作压力0.217Mpa  8、灭菌温度设定范围（50℃-134℃）  9、双刻度二类读数压力表  10、自胀式密封  11、灭菌结束自动报警  12、电源/功率：220V/3.5Kw  13、材质/锅体壁厚（mm）：全不锈钢/2.0  14、灭菌室尺寸（mm）：Φ370×500  15、包装尺寸（mm）：660×620×1120 | 人民币 | 9500 | 3 | 28500 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | JIDI-1500广州吉迪仪器有限公司 | \*由吉迪公司生产的1500紫外可见分光光度计，技术先进，使用稳定，质量可靠。 波长范围：200-1000nm 光谱带宽：2nm 光程：5～100mm 光学系统：单光束,自准式光路,1200 线/毫米衍射光栅 波长精度：±2nm 波长重复率：±1nm 波长分辨率：1nm 杂散光：≤ 0.1%T @ 340nm 稳定性：±0.002A/hr @500nm,0A 光度范围：-0.3 to 3A ; 0-200%T; -9999 to 9999C 光度精度：±0.5%T(0～100%T) 光度重复性：±0.2%T(0～100%T) 数据输出：4行20字符显示LCD 外形尺寸：571x 446x200mm 重量：12.3公斤 | 人民币 | 18000 | 1 | 18000 |
| 4 | 可见分光光度计 | JD1101广州吉迪仪器有限公司 | 1.波长范围：325-1000nm 2.光谱带宽：2nm 3.光程：5～50mm 4.光学系统：单光束,自准式光路,1200 线/毫米衍射光栅 5.波长精度：±2nm 6.波长重复率：±1nm 7.波长分辨率：1nm 8.杂散光：≤ 0.1%T @ 340nm 9.稳定性：±0.002A/hr @500nm,0A 10.光度范围：-0.3 to 3A ; 0-200%T; -9999 to 9999C 11.光度精度：±0.5%T(0～100%T) 12.光度重复性：±0.2%T(0～100%T) 13.数据输出：4行20字符显示LCD 14.外形尺寸：522x 400x191 mm 15.重量：8.2公斤 | 人民币 | 5800 | 1 | 5800 |
| 5 | 酶标仪 | 800TS，BIO-TEK | 1.检测模式：吸收光 2.检测方式：终点法，动力学法，孔域扫描法 3.孔板类型：6-384孔板 4.温度控制：最高至50℃ 5.震荡：可以（800TSNB除外） \*6.操作界面：5.0”彩色LCD 触摸屏 7.检测速度：11秒/96孔板 8.端口设计：3个USB接口，可用于连接打印机，电脑以及数据输出 9.软件：仪器控制软件 10.仪器控制和成像分析软件（选配） 11.波长范围：400-750nm。 12.OD范围：0-3OD。 13.分辨率：0.001OD。 14.滤光片：405nm、450nm、490nm、630nm（标配） 15.OD准确性：＜1% @ 2 OD。 16.OD重复性：＜0.5% @ 2 OD。 17.仪器尺寸：16.5”长 x 15”宽 x 7”高，( 419 x 381 x 178 mm ) 18.重量：<22磅( 9.97公斤 ) 19.电源：外置24VDC电源，兼容100-240VAC @ 50-60Hz \*20.为确保质量，必须提供厂家三年质保及供货的函原件 | 人民币 | 38000 | 1 | 38000 |
| 6 | 脱色摇床 | TS-1其林贝尔 | 电源: 220V 功率: 35W 频率：40-240转/分 旋幅：回转半径15mm 速度: 无级调速表头显示 托盘：320×265mm 外型尺寸：370×335×145mm | 人民币 | 1400 | 2 | 2800 |
| 7 | 微型振荡器 | MH-1其林贝尔 | 电源：220V 50HZ 功率：30W 振动频率：2800转/分 振幅：6mm 速度：可调 工作范围：96孔板×2 外型尺寸： 180×180×120mm | 人民币 | 600 | 2 | 1200 |
| 合计 | | | | | | | 96700 |

注：以上报价含税费、运费