高压蒸汽灭菌器购置

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购货物名称** | **建议规格型号** | **技术参数及配置、商务条款和附件** | **币种** | **单价（元）** | **数量（单位）** | **小计（元）** | **拟安放地点** |
| 1 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3751L-PC | 1. 外型尺寸约（W×H×D）：478×632×748（mm）；  2. 腔室尺寸约（直径×深）：370×415（mm）；  3. 有效容积不小于：50L；  4. 大口径（370mm）灭菌筐，两层设计，每层可放4个1000 ml的锥形瓶；  5. 顶盖式门，最新设计的手柄可单手开合，防烫板可有效防止蒸汽烫伤；  6. 内腔材质：SUS304奥氏体不锈钢；  7. 最大压力：0.235 Mpa；  ▲8. 配置4种可选过程（a灭菌程序；b灭菌/保温程序；c熔解/保温程序；d仪器器皿灭菌程序）和3种自定义程序，可以根据使用条件为各过程保存3种类型的设置值；  9. 灭菌温度：115~135 ℃，灭菌时间：1-300分钟；  10. 熔解温度：60~114 ℃，熔解时间：1-300分钟；  11. 保温温度：45~60 ℃，保温时间：固定为72小时；  \*12. 微处理器控制灭菌温度的浮动在设置温度+2℃/-0℃之内；  13. 程序化时间设定：一周（指定：年、月、日、小时和分钟）  14. 升温、灭菌、排气等过程自动控制，无需人工监管，脉冲式排气系统，可动态显示灭菌工作过程状况。排气阀开放温度可设定，灭菌程序完成后，排气阀自动打开放气。  ▲15. 冷却扇/排气量调节功能：侧面的排气孔及腔室下配置的冷却扇，提高了冷却效率和灭菌效率，减少运行时间；恒量的排气阀5级调节级别可以选择蒸汽的排除率，减少排气时间并防止灭菌液体沸腾。  16. 配备过温/过压/抗干烧限制器及压力安全锁。双重内锁定装置，采用触摸式安全双向电子联锁装置，确保灭菌腔室有压力时，密封门自动锁紧，无法打开；  \*17. 语音提示功能：增加安全性，避免误操作，增加准确性；  ▲18. 获得中国国家压力容器生产许可证，符合市场准入规定，资质品质有保证；  19. 附件：不锈钢丝篮(大号1个，小号1个），排气管1根，废水桶1个，水桶安装篮1个，防倾倒金属垫2个。 | 人民币 | 64000 | 1台 | 64000 | 科技楼105 |