| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光图像分析系统 | 1套 | 1、应用范围： 印迹膜：Western blot、Southern blot、Northern blot、Dot blot等化学发光实验检测； 扩展应用：菌落生物发光检测、电化学检测、植物活体成像、基因芯片检测、培养皿菌落计数、酶标板、点杂交、蛋白芯片、TLC板等； ▲2、摄像头：高分辨率低照度数码制冷相机，CCD采用深度制冷技术，保证达到最低暗噪音；使用全金属密封技术，实现永久真空环境； *3、感光芯片：CCD芯片； 4、冷却方式：三级-半导体制冷； ▲5、冷却温度：低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）； ▲6、感光效率：CCD芯片光电转换效率：High QE：≥75%； 7、暗电流：＜0.001 e-/pixel/sec. @ -35℃； 8、读出燥声：5.5e- RMS at 12 MHz； 9、有效像数：2750×2200； 10、像数密度：16bit（0 - 65535色）； 11、像数尺寸：4.54um×4.54um； 12、像素合并：1×1，2×2，3×3，4×4，5×5； ▲13、分辨率：605万像素； 14、动态范围：＞4.6个数量级； ▲15、电动镜头：原装F/0.85, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动对整； *16、智能化一键曝光：系统可按照用户自由选取的任意位置及任意大小的样品区域，自动完成精准测光及曝光成像，保证每一次均能获取最佳实验结果； *17、变焦：标配抽屉式双位载物对焦平台，可兼容拍摄样品厚度0.01mm—10cm。可选配电脑控制4位自动定位样品载物升降平台，并可通过电脑进行无级精准定位控制； ▲18、数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定、可控； 19、照明模式：LED反射白光灯（冷光），高亮度LED红、绿、蓝反射激发光源（选配）； 20、拍摄面积：16×16cm； 软件功能： 1、全中文软件，自主开发，拥有完整知识产权；标配拍摄软件、分析软件、图像编辑加注软件、点杂交分析软件、菌落计数软件。自动识别8bit、10bit、14bit、16bit的图像以及序列图像； 2、具有实时图像采集软件，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集及分析； 3、实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰； 4、具有自动曝光功能，能自动测定拍摄时间，成像更加专业、完美； 5、单次成像：具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光； 6、累积曝光多次成像功能：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最满意的图像保存； 7、具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储； 8、在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量； 9、具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理； 10、具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号； 11、具有分析软件，可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，浓度、密度计算； 12、具有点杂交和菌落计数分析功能，可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序； 13、图像叠加分析功能：可对两个图像进行合并显示，并进行分析； 14、图像输出格式：8bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg、序列图像； ▲15、自带历史数据库功能，所有拍摄结果均能自动保存备份，并自动生成日期文件夹进行归档，方便日后随时调用、编辑以及分析； 16、分析数据均能输出至Excel。 |