附件1：化学与环境学院静电纺丝机购置（联系老师：李老师18476475749）

| 序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置／技术参数 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电纺丝机 | HD-2335 | 详见附件 | 人民币 | 80000 | 1台 | 80000 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 80000 |

附件：

|  | 名称 | 型号 | 生产商 |  | 产地 |  | 单 | 数 |  | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 位 | 量 |  |  |  |
| 详细配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 高压电源 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2 | 四联喷头 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 同轴喷头（含液体 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  | 输送管道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 推注装置 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 平移装置 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 接收装置 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 控制装置 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 安全装置 | HD-2335 | 永康乐业 |  | 中国北京 |  | 套 | 1 |  |  |  |

剂	实 验 耗 材	1

备注:

1.交货期：签订合同后 30 个工作日

2.税	票：含税发票

3.送货方式：由供方免费送货上门给用户，运费由供方负责；

4.安装培训：包含免费安装调试培训

附：HD-2335 型静电纺丝设备技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压电源 | 2 台 |
|  |  | 内置于设备底座中，面板显示电压和电流； |
|  |  | 电源 2 台（国产）：调节精度 0.01kV（DC） |
|  |  | 正电电源：0～+30kV（提供一台推注装置四联喷头和同 |
|  |  | 时提供 2 台推注装置进行同轴纺丝使用） |
|  |  | ★负电电源：0～-30kV（用于所有接收装置切换使用， |
|  |  | 定向牵引收集） |
|  |  | 显示方式：数字显示 |
|  |  | 调控方式：手动 |
| 2 | 喷头 | 1 组★四联喷头：1 组（含 4 个 5ml 注射器喷头，直接安 |
|  |  | 装在推注装置上，储液针管与喷头之间无需软管连接） |
|  |  | ★同轴喷头（含液体输送管道）：2 个 |
| 3 | 推 注 装 置 | 2 套 |
|  | （★两套） | 2 套推注装置同时运动，间距不大于 10cm；储液针管与 |
|  |  | 喷头之间无需软管连接，喷射时喷头方向为水平；整体 |
|  |  | 放置于平移装置上。 |
|  |  | 装液容量：1～30ml 注射器 |
|  |  | 推注速度：0.001～90 mm/min，工作时显示剩余工作距 |
|  |  | 离和时间 |
|  |  | 调节精度：0.001mm/min |
|  |  | 快进/快退速度：90mm/min |
|  |  | 推注行程：0～100mm |
|  |  | 喷射间距：50～300mm |
|  |  | 喷射可调角度：-45 o～+45o |
| 4 | 平移装置 | 1 套 |

实 验 仪 器	玻 璃 仪 器	化 学 试 剂	实 验 耗 材	2

|  |  | 承载推注装置往返移动 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 移动速度：1～500mm/min |
|  |  | 移动行程：0～300mm |
| 5 | 接收装置 | 1 套 |
|  |  | A：喷丝接收器转速：0～140 rpm |
|  |  | 喷丝接收器尺寸：直径 100mm，长度 250mm，圆柱 |
|  |  | 型 |
|  |  | ★B：取向丝束收集器转速：0～140 rpm |
|  |  | ★C：管型接收器转速：0～140 rpm |
|  |  | 管型接收器 C 尺寸：改为φ1-φ8mm 九种，圆柱型（可 |
|  |  | 悬挂于喷丝接收器前方） |
|  |  | ★D：平板接收（悬挂于喷丝接收器前） |
|  |  | E：网格接收（悬挂于喷丝接收器前） |
|  |  | 注：a). 喷丝接收器与喷丝口间距离：50～280mm 内连续可调， |
|  |  | b). 喷丝接收器温度：室温，不可调 |
| 6 | 控制装置 | 1 套 |
|  |  | ★主机：7 寸 OMRON 触摸屏工控系统，整合于机箱面 |
|  |  | 板上，手指点触控制，工作过程中参数改变实时响应无 |
|  |  | 需停机 |
|  |  | 控制精密度：0.001 |
|  |  | 历史存储数据查询功能 |
|  |  | 可显示实验剩余时间 |
|  |  | 可控制推注、平移、接收装置协同运转或单独运转 |
| 7 | 安全装置 | 1 套 |
|  |  | 电源过压保护 |
|  |  | 电源过流保护 |
|  |  | 工作运行警示灯 |
|  |  | 突发急停按钮 |
| 8 | 外形规格 | 两台底座尺寸：55*32*16cm，可直接放到通风橱内部， |
|  |  | 外壳材质：铁板，白色喷漆防锈涂层 |
|  |  | 供电要求：220V, 50Hz，额定功率 500W |