附件11：化学与环境学院酶标仪等购置（联系人：廖老师13553451974）

一、采购价格：总价不超过85000元 。

二、技术参数表：

| 序号 | 申购货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数及配置、商务条款和附件 | 币种 | 单价 （元） | 数量 （单位） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 北京普朗，DNM-9602 | 测量系统 8光道检测 检测范围 0.000-4.000A，分辨率0.001A 仪器标准配置 405nm、450nm，492nm、630nm,在400nm-800nm范围内可选,最多配置10个 吸光度正确度 ±0.01（0.000-2.000）；±0.05（>2.000-3.000）；±0.15（>3.000-4.000） 线性误差 ±1.0%（0.000-2.000）；±2.0%（>2.000-3.000）；±5.0%（>3.000-4.000） 重复性 ≤0.5% 稳定性 ≤±0.005A 干涉滤光片的中心波长正确度及透光特性 波长正确度±3.0；半宽度≤12波长范围 | 人民币 |  | 1台 |  |
| 2 | 隔膜真空泵 | 天津 津腾，GM-0.33A 防腐型 | 1.耐腐蚀，能够承受几乎所有强酸（包括王水） 、强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂。 2.耐高低温，对温度的影响变化不大，温域范围 广，PTFE材料可耐受温度为-190~260℃。 3.表面不粘，高绝缘，高润滑，绝大多数的杂质 颗粒都不能粘附在表面上。 抽气速度（L/Min)：20，极限压力真空度：≥0.08Mpa（200mbar） 电 压：220Vac,50Hz 电功功率：160W 进 气 口：φ6(mm)，出 气 口：消音器 工作环境温度：7-40（℃） 泵 头：1，尺 寸：215×120×235(mm) （L×B×H) 泵体温度：＜55（℃），重 量：7.5，膜 片：进口橡胶 阀 片：进口橡胶，噪 音：＜60（BD） | 人民币 |  | 2台 |  |
| 3 | 超声波清洗仪 | 宁波新芝 科技股份 有限公司，SB-5200DT | 1、数显设定超声清洗时间 2、实时显示清洗槽内实际温度 3、1-99min总工作时间设定 4、仪器的操作程序采用单片机软件 5、工作参数断电记忆功能 6、配有专用不锈钢网篮，降音盖 7、仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢 8、工作时间倒计时显示 9、室温-80℃的温度设定范围 内槽 长·宽·高(mm) L/W/H 300*240*150 容 量L 10， 频 率KHz 40 功 率W 300，加热功率W 800 温度可调℃ 室温-80，时间可调min 1-99 网架 有，降音盖 有 | 人民币 |  | 1台 |  |
| 4 | 智能高速冷冻 离心机 | 湖南赫西，3H20RI | • 采用大力矩无刷变频电机， 控制采用Microchip公 司的 ds P IC30F 系列单片机控制 ， 电机驱动采用FAIRCHILD公司的FSBB30CH系列 专用驱动模块，保 证了电路的高可靠性。 • 设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合 减震装置，使电机平稳运行。 • 设有三层钢套保护、运行安全可靠、确保人身设备安全。 • TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定 参数和运行参数。 • 采用静音机电一体化电机门锁。 • 可提供100种以上工作模式选择，可自由编程、调用。 技术参数配制： ★ 10档加速/减速速率控制 最高转速：20800r/min，最大离心力：30000×g ★主机带角转子12×1.5/2.0 ml；配置12*10ml的角转子，离心力18800g，转速14000rpm；配 6*50ml角转子，离心力138800g，转速12000rpm 各一套 转速精度:50r/min 制冷系统进口无氟制冷压缩机组和控制阀（R404a） 温控范围－20℃～40℃，温控精度±1℃ 运行程序100，总功率1.5kw 定时范围0-99h59min 噪音≤65dB，转子识别自动转子识别功能 重量75kg，外形尺寸710×630×350mm ★应出具制造商授权书和售后服务质量承诺书原件 | 人民币 |  | 1台 |  |
| 5 | 四位磁力搅拌 水浴锅 | 常州澳华 仪器有限 公司，HJ-A4 | 控温方式 数显式自动控温 1、电 源：220V 50HZ 2、搅拌容量：4组×500ml或者4组×1000ml（水溶液） 3、加热功率：1000W 4、恒温范围：室温-99.9℃ 5、温度精度：±0.5℃ 6、双列4位搅拌（二个调速旋纽分别控制各2个位） 7、锅 尺 寸：300×300×130mm | 人民币 |  | 3台 |  |
| 6 | 自动微量分析天平 | 奥豪斯（上海）国际贸易 有限公司，EX125DZH | 最大称量值(g)： 52g / 120g，可读性(mg)： 0.01mg / 0.1mg 重复性sd (mg)-20g： 0.015mg，重复性sd (mg)-100g： 0.1mg 线性误差(mg)： ±0.1mg，量程校准点(g)： 50g，100g，校准： AutoCal™ 全自动校准，每 Δ1.5˚C温差或3小时间隔进 行自动校准，自动风罩门： N/A 内置静电消除器： N/A，称量单位： 毫克、克、克拉、盎司、金衡盎司、英钱、格令、 Momme、Mesghal、Tical、Tola、Baht、3个自定义单位 称量模式： 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持、移液器校准、统计质量控制SQC，典型稳定时间(秒)： 0.1mg: ≤3 秒, 0.01mg: ≤8 秒，温漂： 0.50 ppm /˚C，典型最小称量值： 20mg (USP, u=0.10%, k=2) 最佳最小称量值： 9mg (USP, u=0.10%, k=2) SRP≤0.41d* 显示屏类型： 5.7英寸VGA彩色触摸显示屏/ 14.5 cm 通讯接口： 标配：2个USB，1个RS232 操作环境： 10˚C – 30˚C，贮存条件： -10˚C至60˚C，相对湿度10%至90%，无凝结，电源： 输入电源：100-240 VAC 0.6A 50-60Hz适配器输出电源：12VDC 1.5A，秤盘尺寸： Ø 80 mm 整机尺寸 (W x H x D)： 230 x 393 x 350 mm 运输尺寸 (W x H x D)： 632 x 640 x 467 mm 净重： 7kg 运输重量： 12kg，产地： 中国 | 人民币 |  | 1台 |  |
| 7 | 冰箱 | 西门子（SIEMEN），KG33NV23EC | 颜色：浅金色箱门结构：双门面板类型：PCM制冷方 式：风冷国家能效等级：2级变频：非变频控温方式： 电脑控温除霜模式：自动总有效容积：321升，冷藏室 容积：234升，冷冻室容积：87升，外形尺寸，854*612*663mm | 人民币 |  | 1台 |  |
| 8 | 移液器 | 北京大龙 | 量程：100-1000ul | 人民币 |  | 1把 |  |
| 9 | 移液器 | 北京大龙 | 量程：20-200ul | 人民币 |  | 1把 |  |
| 10 | 移液器 | 北京大龙 | 量程：10-100ul | 人民币 |  | 1把 |  |
| 11 | 移液器 | 北京大龙 | 量程：0.5-10ul | 人民币 |  | 1把 |  |
| 12 | 8道移液器 | 北京大龙 | 量程：50-300ul | 人民币 |  | 1把 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 85000 |

注：以上报价含税费、运费、安装培训费

附件：

一、酶标仪DNM-9602产品图片及参数如下：

一、技术参数：

1. 测量系统：8光道检测；
*2. 测量范围：0.000-4.000Abs；
3. 精确度：  ±1%或±0.01Abs；
4. 重复性：  ≤0.5%;
5. 稳定性：  ±0.005Abs;
6. 线性度： ±1.0%;
*7. 振板功能：有
*8. 读板速度：＜5秒/96孔（单波长）；＜7秒/96孔（双波长）；
*9. 滤光片：标准配置为：405、450、492、630nm,片架可装载10个滤光片，其余波长可选配；
*10. 读数：自动寻找中心点；
*11. 通讯接口：RS-232串行口
*12. 报告方式：a.定性：吸光度值，CUT OFF 判断；半定量值；
b.定量：浓度值及参考判断；
c.质控：自动保存31天质控数据，自动计算X、SD、CV值，可打印输出
d.输出结果：既可以在屏幕上直接显示也可打印保存；
*13. 输出方式：打印机（喷墨打印机）
二、特点：
*1.仪器测量准确，重复性好，能做定性和定量两种检测，具有质控功能，无需外接计算机即可自动提供31天质控数据及X、SD、CV值；
*2.强大的数据处理功能，无需外接计算机即可做126个项目，自动完成准确的定量分析；
3.全中文操作界面，人机对话操作系统；
4.大屏幕液晶显示可将测试和数据处理结果直接显示在屏幕上，可直接查看；
5.开机后自检功能，可保证仪器每次均工作在正常工作状态下。

二、隔膜真空泵

三、超声波清洗仪

- 智能高速冷冻离心机

3H 系列智能高速冷冻离心机是先进的智能仪器设备，是广泛应用于生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品进行分离沉淀和浓缩制备的理想设备，是励志于替代进口仪器并大量出口的高新技术产品。

特性：

1.采用大力矩无刷变频电机，控制采用 Microchip 公司的 dsPIC30F 系列单片机控制，电机驱动采用 FAIRCHILD 公司的 FSBB30CH 系列专用驱动模块，保证了电路的高可靠性。2.整机设计符合人机工程学，流线型设计，全钢结构，不锈钢离心腔，更加安全美观实用。3.设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，使电机平稳运行。设有三层钢套保护、运行安全可靠、确保人身设备安全。

4 进口无氟制冷压缩机组和控制阀（R404a），转子在静止状态时实现待机冷却功能。 5.TFT 真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制、触摸和按键二种操作模式，同时显示设定参数和运行参数。

6.设有离心力显示专用键。点动功能，短暂离心。

7.采用静音机电一体化电机门锁。

8.可提供 100 种以上工作模式选择，可自由编程、调用。

9.10 档加速/减速速率控制

10.最高转速：30000r/min，最大离心力：62400×g

技术参数

| 型 |  | 号 |  | 3H30RI |  | 3H26RI |  | 3H24RI |  |  |  | 3H20RI |  | 3H16RI |  |  |  | 3H12RI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 |  |  |  |  |  |  |  | 4×100ml 水平转子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高转速 |  |  |  | 30000 |  | 26000 |  |  | 24000 |  |  | 20800 |  | 16800 |  |  |  | 12000 |  |  |
| （r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大离心力 |  |  |  | 62400 |  | 46900 |  |  | 39900 |  |  | 30000 |  | 19600 |  |  |  | 12300 |  |  |
| （×g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标配转子 |  |  |  | 4×1.5/2.0ml |  | 12×1.5/2.0 ml |  | 12×1.5/2.0 ml |  |  |  | 12×1.5/2.0 |  | 12×1.5/2.0 |  |  |  | 12×1.5/2.0 |  |  |
|  |  |  |  | (钛合金) |  | (钛合金) |  |  | （钛合金） |  |  |  | ml |  | ml |  |  |  | ml |  |
| 转速精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±50r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷系统 |  |  |  |  |  | 进口无氟制冷压缩机组和控制阀（R404a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温控范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | －20℃～40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温控精度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定时范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-99h59min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪 | 音 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤65dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 | 源 |  |  |  |  |  |  |  |  | AV220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重 | 量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （长×宽× |  |  |  |  |  |  |  |  | 710×630×350mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 |  |  | 容量 |  |  | 3H24RI |  |  |  | 3H20RI |  |  | 3H16RI |  |  |  |  | 3H12RI |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 转速 | 离心力 |  |  | 转速 | 离心力 |  | 转速 |  | 离心力 |  | 转速 |  | 离心力 |  |
|  | 12×1.5/2.0ml |  |  |  |  | 24000 | 39900 |  |  | 20800 | 30000 |  | 16800 |  | 19600 |  | 12000 |  | 10000 |  |
|  | 24×1.5/2.0ml |  |  |  |  | 16000 | 23800 |  |  | 14000 | 18180 |  | 13400 |  | 18180 |  | 11500 |  | 12300 |  |
|  | 18×1.5ml |  |  |  |  | 16000 | 17700 |  |  | 16000 | 17700 |  | 14000 |  | 13600 |  |  |  |  |  |
|  | 30×1.5ml |  |  |  |  | 12000 | 15300 |  |  | 12000 | 15300 |  | 11000 |  | 12900 |  |  |  |  |  |
| 角 | 48×0.5ml |  |  |  |  | 13500 | 17500 |  |  | 13000 | 16300 |  | 12000 |  | 13800 |  |  |  |  |  |
| 转 | 10×5ml |  |  |  |  | 20000 | 27700 |  |  | 16000 | 17700 |  | 13000 |  | 11700 |  | 12000 |  | 10000 |  |
| 子 | 12×10ml/5ml |  |  |  |  | 15000 | 21600 |  |  | 14000 | 18800 |  | 12000 |  | 13400 |  | 11000 |  | 11600 |  |
|  | 8×15ml |  |  |  |  | 12000 | 14800 |  |  | 12000 | 14800 |  | 12000 |  | 14800 |  |  |  |  |  |
|  | 6×50ml |  |  |  |  | 12000 | 13800 |  |  | 12000 | 13800 |  | 12000 |  | 13800 |  | 10000 |  | 9600 |  |
|  | 8×50ml |  |  |  |  | 10000 | 13800 |  |  | 10000 | 13800 |  | 10000 |  | 13800 |  | 10000 |  | 9600 |  |
|  | 4×100ml |  |  |  |  | 11000 | 11720 |  |  | 10000 | 10500 |  | 9000 |  | 8500 |  | 8000 |  | 6700 |  |
| 水 | 4×100ml |  |  |  |  | 4000 | 2100 |  |  | 4000 | 2100 |  | 4000 |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 平 | 12×10ml |  |  |  |  | 4000 | 2330 |  |  | 4000 | 2330 |  | 4000 |  | 2330 |  |  |  |  |  |
| 转 | 4×50ml |  |  |  |  | 4000 | 2150 |  |  | 4000 | 2150 |  | 4000 |  | 2150 |  | 4000 |  | 2150 |  |
| 子 | 4×10ml |  |  |  |  | 6000 | 3200 |  |  | 6000 | 3200 |  | 6000 |  | 3200 |  | 6000 |  | 3200 |  |
| 水平 | 2×2×48 孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酶标 |  |  |  |  |  | 3000 | 1400 |  |  | 3000 | 1400 |  | 3000 |  | 1400 |  |  |  |  |  |
| 板转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、四位磁力搅拌水浴锅

六、自动微量分析天平

七、冰箱-西门子

八、移液器产品图片及参数如下：

DragonMed TopPette 手动可调式移液器系列产品介绍：

1． 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。

2． 整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计。

3． 人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。

4． 数字视窗，令所设定量程一目了然。

5． 量程范围广（0.1-5000ul）。

6． 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。

7． 快捷轻便的管嘴推出器。

8． 替换型管嘴连件过滤芯，可防止污染和管嘴损坏。

9． 可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒。

10． 手动多道可调式移液器也具有如下创新特点：

1） 管嘴推出器可同时推出8/12道吸咀，高效省力。

2） 各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板。

3） 液头可360度旋转，以方便移液。

4） 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易。

5） 特别的管嘴连件设计，易于观察吸咀的密封状况。

DragonMed TopPette 手动移液器系列产品的特点：

1． 目前国际市场热销的型号。

2． 产品规格齐全（16种）。

3． 枪体重量轻，使用轻巧便捷，可减少手部疲劳。

4． 量程具有锁定装置，符合人体手型和手感。

5． 量程准确。

6． 下端件可拆卸式高温高压消毒。